## General data
Name_of check_protocol | sein ganglions hypo
CT_slice_width | 2.5 | [5 empty] | AAA_15605New
Acuros_15605New
grid_size | 1.25 | [5 empty] | EMC_15605
Prescription percentage | 100%
Normalisation mode | 100.00% couvre 50.00% du volume cible | [5 empty] | 100.00% couvre 50.00% du volume cible
Enable gating | Non | [5 empty] | 100% au point de référence
Energie des faisceaux | 6X-FFF
CQ | PDIP | [5 empty] | Oui
Table de tolérance | sein | [5 empty] | Non
NTO | Manual | 300 | 3 | 100 | 30 | 0.1 | 6X
Jaw Tracking (NOVA) | false | [5 empty] | 6X-FFF
10X
PO options | [6 empty] | 10X-FFF
AirCavityCorrection | Off | [5 empty] | 6E
ApertureShapeController | Moderate | [5 empty] | 9E
AutoFeathering | On | [5 empty] | 12E
ConvergenceMode | Off
DoseResolution | Normal | [5 empty] | PDIP
DoseResolutionSRSAndHyperArc | High | [5 empty] | Octa4D
FieldGrouping | 3.0 | [5 empty] | RUBY
Inhomog. Correction | On
MRLevelAtRestart | MR3
SmoothX | 200 | [5 empty] | thorax
SmoothY | 200 | [5 empty] | non fixe
UseGPU | No | [5 empty] | RISQUE COLLISION
IMRT/STEREO
Algo options | [6 empty] | STEC OS
Name | AAA_15605New | [5 empty] | membre
CalculationGridSizeInCM | 0.125 | [5 empty] | GDE TOLERANCE
CalculationGridSizeInCMForSRSAndHyperArc | 0.125 | [5 empty] | physique
FieldNormalizationType | 100% to isocenter | [5 empty] | sein
HeterogeneityCorrection | ON | [5 empty] | vertebre
ORFIT BLEU
pelvis
tete et cou
DV
STIC
physique_0tolera
Manual
Auto
true
false
Note on C12: Auteur: pritorité
Note on D12: Auteur: distance
Note on E12: Auteur: start
Note on F12: Auteur: stop
Note on G12: Auteur: abaissement

## Clinical Structures
Name | HU | vol min | vol max | Expected part | Left/right | Mandatory
Boost lit T
Canal med |  |  |  | 1 |  | 1
Clips
Cœur |  |  |  | 1 |  | 1
CTV sein |  |  |  | 1 |  | 1
Mamelon
PoumonDt |  |  |  | 1 | R | 1
PoumonGche |  |  |  | 1 | L | 1
Poumons | [5 empty] | 1
PTV boost |  |  |  | 1
PTV sein |  |  |  | 1 |  | 1
Sein contro |  |  |  | 1 |  | 1
Thyroide |  |  |  | 1 |  | 1
Trachee |  |  |  | 1 |  | 1
TetehumeraleGche |  |  |  | 1 |  | 1
TetehumeraleDte |  |  |  | 1 |  | 1
PTV susclav |  |  |  | 1
PTV sous clav |  |  |  | 1
PTV cmi |  |  |  | 1
PTV Axillaire |  |  |  | 1
Plexus Brachial |  |  |  | 1 |  | 1
Oesophage |  |  |  | 1 |  | 1
Larynx |  |  |  | 1 |  | 1
Foie |  |  |  | 1 |  | 1

## opt structures
Name | HU | vol min | vol max | Expected part | Left/right | Mandatory
CE-(PTV+1cm)
Isole_sein
Isole15mm
PTVsein-PTVboost
Ring_PTVboost
Seuillage
PTVTOTAL | [5 empty] | 1
RingPTVgg | [5 empty] | 1
RingPTVSein | [5 empty] | 1
CanalMed+5 | [5 empty] | 1

## couch_structures
Name | HU | vol min | vol max | Expected part | Left/right | Mandatory
CouchInterior | -1000 |  |  |  |  | oui
CouchSurface | -300 |  |  |  |  | oui

## Doses
Name | Contrainte 1 | Contrainte 2 | Contrainte 3 | Contrainte 4 | Contrainte 5 | Contrainte 6 | Contrainte 7 | Contrainte 8 | Contrainte 9 | Contrainte 10 | ,,,
Canal med | D0,1cc<15Gy
CanalMed+5 | D0,1cc<18Gy
Cœur | mean<6Gy | V20Gy<5% | V25Gy<0,1%
PoumonHOMO | mean<9Gy | V16Gy<20% | V8Gy<40%
PoumonCONTRO | mean<4Gy | V4Gy<30%
Poumons | mean<6Gy | V4Gy<50% | V16Gy<15%
Sein contro | mean<4Gy | V4Gy<25%
TetehumeraleHOMOE | D0,1cc<38Gy
PTV sein | D95%>38Gy | D98%>36Gy
PTV Axillaire | D95%>38Gy | D98%>36Gy | D2%<42,8Gy
PTV boost | D95%>45,6Gy | D98%>43,2Gy | D2%<51,4Gy
PTV sous clav | D95%>38Gy | D98%>36Gy | D2%<42,8Gy
PTV sus clav | D95%>38Gy | D98%>36Gy | D2%<42,8Gy
PTV cmi | D95%>38Gy | D98%>36Gy | D2%<42,8Gy